Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Technické specifikace pro VŘ „Průtokový cytometr pro stanovení malých částic“

Předmětem poptávky je průtokový cytometr pro analýzu velmi malých částic, který bude optimalizován pro vysoce citlivou rozptylovou a fluorescenční analýzu nanovezikulů, exosomů, liposomů, lipidických nanočástic, polymerních nanonosičů léčiv, virů atp.

Požadované technické parametry:

Optická část zařízení

- min. 2 kolineární pevnolátkové lasery jako zdroj záření o vlnové délce 488 nm a 638 nm

- eliptický tvar laserového spotu o min. rozměrech 6 x 24 µm pro dosažení spolehlivé excitace a rozptylu

- 3ks vysoce citlivé detektory SPCM (single photon counting module)

  - 1ks SPCM detektor pro detekci bočního rozptylu

  - 1ks SPCM fluorescenční detektor pro vlnovou délku 525nm s šířkou pásu max. 40 nm

  - 1ks SPCM fluorescenční detektor přednastavený pro vlnovou délku 670 nm s šířkou pásu max. 40 nm, s možností uživatelské výměny filtrů

- Citlivost detekce rozptylu – schopnost detekovat částice o velikosti < 30 nm

- Rozlišení detekce rozptylu – schopnost vzájemně rozlišit populace silikátových nanočástic o velikosti 40 a 50 nm

- Rozsah měřené velikosti částic rozptylem – min. v rozsahu 8 - 1000 nm s dolními limity rozsahu:

  - min. 8 nm nebo méně pro zlaté nanočástice

  - min. 30 nm nebo méně pro silikátové nanočástice

  - min. 45 nm nebo méně pro organické nanočástice

- Citlivost fluorescenční detekce pro AF488<10 fluoroforů

- Rozlišení fluorescenční detekce min. 42/133 ERF

- Kamera pro zobrazení laseru a toku vzorku v měřící cele v reálném čase

- Měření koncentrace detekovaných částic v roztoku

Fluidní část zařízení

- Rychlost průtoku vzorku nastavitelné min. v rozsahu 3-55 nL/min

- Rychlost průtoku unášecí kapaliny nastavitelné min. v rozsahu 10-35 µL/min

- Objem analyzovaného vzorku nastavitelně min. v rozsahu 15-100 µL

- Rychlost sběru dat min. 9 000 událostí/min

- Manuální vzorkovací systém uzpůsobený pro malé EP zkumavky (např. 0,6 ml)

- Automatické procedury pro inicializaci systému, čištění, dekontaminaci a ukončení chodu zařízení

Software a zpracování dat

- Software pro ovládání všech funkcí zařízení – ovládání funkce zařízení, nastavení parametrů analýzy, automatické procedury, analytický modul

- Souběžná analýza velikosti píku, plochy a šíře pro všechny kanály

- Výstupní formát dat: min. FCS 3.0, excel, txt, pdf a bmp.