### Příloha č. 3  - Technická specifikace

### 1. Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové klimatické komory určené pro laboratorní a výzkumné aplikace, umožňující přesnou regulaci teploty a relativní vlhkosti v širokém rozsahu. Zařízení bude využíváno zejména pro dlouhodobé testy, cyklické zkoušky a simulaci klimatických podmínek v oblasti energetiky, strojírenství a materiálového výzkumu.

### 2. Základní technické požadavky

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Klimatická komora s řízenou teplotou a vlhkostí |
| Vnitřní objem | min. 700 litrů |
| Provedení | Skříňové, stojanové |
| Konstrukce | Průmyslové laboratorní provedení |
| Rozměry | 1 700 mm X 1200 mm x 2100 mm |

### 3. Teplotní parametry

- Rozsah teplot: min. −40 °C nebo méně až +180 °C nebo více

- Přesnost regulace teploty: ±0,15 K nebo lepší

- Rovnoměrnost teploty v pracovním prostoru: max. ±2 K

- Kolísání teploty v čase: max. ±0,6K

- Rychlost změny teploty (bez vzorku):

  - ohřev: min. 4,5 K/min

  - chlazení: min. 4.5 K/min

### 4. Vlhkostní parametry

- Rozsah relativní vlhkosti minimálně v rozsahu: 10 % až 95 % RH

- Rozsah kombinace teploty a vlhkosti: min. +15 °C až +90 °C

- Přesnost regulace vlhkosti: ±2 % RH

- Rovnoměrnost vlhkosti v pracovním prostoru: ±3 % RH

- Odvlhčování: aktivní, řízené systémem zařízení

### 5. Řízení a ovládání

- Mikroprocesorový řídicí systém

- Dotykový displej

- Možnost programování časových a cyklických programů (min. 50 programů)

- Grafické zobrazení průběhu teploty a vlhkosti

- Interní paměť pro ukládání dat

- Možnost exportu dat přes USB nebo Ethernet

- Rozhraní Ethernet (RJ45) pro vzdálený dohled a ovládání

- Podpora softwaru pro vzdálenou správu a archivaci dat

### 6. Konstrukce a vybavení

- Vnitřní komora z nerezové oceli (min. DIN 1.4301 / AISI 304)

- Vnější plášť z ocelového plechu s ochranným nátěrem

- Tepelná izolace s nízkou tepelnou vodivostí

- Vnitřní osvětlení LED

- Vyhřívané průzorné okno ve dveřích

- Dveře s vícebodovým uzavíráním

- Průchodky pro kabely a senzory (min. 2 ks, průměr min. 50 mm)

- Integrovaná nádrž na vodu, min 15 litrů

### 7. Bezpečnostní prvky

- Nezávislá bezpečnostní teplotní ochrana třídy 3.1 dle DIN 12880

- Ochrana proti přehřátí a podchlazení

- Automatická diagnostika poruch

- Akustická a vizuální signalizace alarmů

- Automatické vypnutí při poruše

### 8. Elektrické a provozní parametry

- Napájení: 3×400 V /32A / 50 Hz

- Příkon: max. 12 kW

- Chladivo: ekologické, v souladu s platnou legislativou EU

- Provozní teplota okolí: +10 °C až +35 °C