### Příloha č. 3 – Technická specifikace pro výběrové řízení: Univerzální střižný mlýn

### Základní charakteristika, účel použití, technické parametry

- Princip mletí: Zařízení musí pracovat na principu řezání a střihu vzorku.

- Určení: Mlýn musí být vhodný pro zpracování široké škály materiálů, zejména měkkých, středně tvrdých, křehkých, houževnatých a vláknitých vzorků.

- Příklady aplikací: Zařízení musí umožňovat mletí plastů, textilií, papíru, komunálního odpadu, pneumatik, dřeva atd.

- Údržba: Snadné čištění (možnost odklopení násypky, hladký povrch mlecí komory, vyjmutí rotoru i síta bez použití nářadí).

- Průměr vstupního materiálu až 80 mm.

- Konečná jemnost: 0,3 až 10 mm.

- Otáčky rotoru: Plynule nastavitelné v různém rozsahu (300-3000 ot/min).

- Materiály nástrojů: Požaduje se možnost výběru materiálu mlecích nástrojů.

- Bezpečnostní prvky: Brzda motoru, bezpečnostní zámek a bezpečnostní prvky u násypek na vzorky, bezpečnostní zámek u dvířek mlecí komory, bezpečnostní zámek u sběrné nádoby. Aktivace bezpečnostní pojistky při případném přetížení mlýnu během mletí vzorku.

- Hlučnost: do 90 dB.

- Hmotnost do 100 kg.

- Maximální vnější rozměry přístroje (včetně všech pevných součástí) v transportní konfiguraci nesmí přesáhnout 780 mm na šířku a 1950 mm na výšku, aby byl zajištěn bezpečný průchod standardními interiérovými dveřmi bez nutnosti stavebních úprav nebo demontáže zárubní.

- Požadavky na napájení: odběr do 3kW, připojení 1-fáze 220-230V

- Nabízený přístroj musí splňovat požadavky na označení CE a disponovat platným EU prohlášením o shodě.

- Přístroj musí být konstrukčně uzpůsoben pro pevné ukotvení k podložce, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost při maximálním zatížení.

#### Konfigurace sestavy:

  - Základní přístroj s nastavitelnými otáčkami.

  - Násypka vhodná pro výše zmíněné vzorky.

  - Sběrná nádoba o objemu minimálně 3 litry.

  - Rotor zajišťující efektivní střih a řez materiálu s nízkým zahříváním vzorku.

  - Sítová kazeta z nerezové oceli.