ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), na zakázku:

Laboratorní stoly pro elektrotechnickou laboratoř 2014/0054

- Údaje o zadavateli

Název zadavatele:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo zadavatele:			Pasteurova 1, 400 96

Pracoviště zadavatele, pro

níž je VZ určena:			UJEP FVTM

Statutární zástupce			prof. RNDr. René  Wokoun, CSc.

Právní forma:				Veřejná vysoká škola

IČ:					44555601

DIČ:					CZ44555601

Kontaktní osoba ve věci VZ:		Ing. Lukáš Kožíšek

Tel.					+420 475 286 390

E-mail:					lukas.kozisek@ujep.cz

- Předmět veřejné zakázky

  - Předmět veřejné zakázky

Čtyři měřící stoly výrobu a montáž. Stoly by měly obsahovat následující komponenty:

- Regulovatelný stejnosměrný laboratorní zdroj 0 až 30Vss

- Regulovatelný střídavý zdroj 0 až 255 Vst

- Dvoukanálový osciloskop

- centrální vypínač

- 2 jednofázové zásuvky 230 Vst / 10 A s jištěním na stole

- 1 třífázová zásuvka 400 Vst / 10 A s jištěním na stole

- 3 jednofázové zásuvky 230 V / 6 A bez jištění na stole

Dále by měl stůl obsahovat polici pro případné další přístroje, zásuvky pro uložení návodů, příslušenství a přenosných přístrojů. Deska stolu by měla být osvětlená samostatným svítidlem.

Stoly budou po dvou kusech. Střední noha bude napájecí pro oba stoly. Osazení prvků bude symetrické. Na nejvzdálenějším místě od napájení bude blok s třífázovým vývodem.

Součástí dodávky musí být uvedení do provozu a revizní zpráva pro elektrická zařízení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena

NIPEZ kód:

39181000-4 - Laboratorní stoly

    - Základní popis:

Regulovaný stejnosměrný zdroj; požadované technické parametry:

| napájecí napětí: | 230V / 50Hz |
| --- | --- |
| napětí regulovatelné: | 1x 0 ÷ 30V |
| proud regulovatelný: | 1x 0 ÷ 20A |
| zvlnění typické: | < 2mV |
| zvlnění maximální: | 10mV |
| napěťová stabilita pro změnu sítě +6/-10 %: | cca 0,05% |
| proudová stabilita pro změnu sítě +6/-10%: | cca 0,05% |
| digital počet měřících přístrojů: | 2 |
| třída přesnosti měřících přístrojů: | 2 |
| indikace omezení proudu: | A / O |
| blokování proti špičkám při startu: | ano |
| samostatné vypínání výstupu: | ano |
| paměť stavu výstupu před vypnutím: | ano |
| tepelná pojistka chladiče: | ano |

Regulovaný střídavý zdroj; požadované technické parametry:

| napájecí napětí: | 230V/50Hz |
| --- | --- |
| výstupní frekvence: | 50 Hz sinus |
| regulační krok napětí: | 1V |
| výstupní proud: | 2A |
| rozlišení: | 1V |
| rozsah: | 0 ÷ 290V |
| přesnost měřícího přístoje: | 2,5% z rozsahu |
| pojistka napájecí sítě:: | T 250V/4A |
| výstupní pojistka: | T 250V/2A |
| délka přívodního vodiče: | 2m |
| blokování proti špičkám při startu: | ano |
| samostatné vypínání výstupu: | ano |

Dvoukanálový osciloskop; požadované technické parametry:

- Vstup propojení DC, AC

- Vstupní Impedance 1MΩ± 2%, připojeno s 20pF± 3pF paralelně

- Atenuační koeficient Sondy 1X, 10X, 100X, 1000X

- Max. Vstupní Napětí 300V, Vrcholová Hodnota

- Rozsah Vzorkování 10S/s   250MS/s

- Interpolace tvaru vlny (sin x) /x

Délka záznamu 6000 vzorkovaných bodů na kanál

Uvedená specifikace je minimální, v případě nedodržení bude nabídka vyřazena z hodnocení.

  - Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny; požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro uchazeče závazné a nemohou být žádným způsobem měněny. Obchodní podmínky jsou Přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace, kterou uchazeč použije pro zpracování své nabídky.

Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena bude v nabídce uvedena v české měně v členění na cenu (bez DPH), výši DPH a cenu + DPH. Nabídková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, cla, vedlejší náklady apod.)

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

Platební podmínky předepsané Zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou podrobně obsaženy v obchodních podmínkách (viz Příloha č. 2) a uchazeč ve své nabídce musí ustanovení uvedená v obchodních podmínkách plně respektovat.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

  - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel doporučuje, aby žádost o dodatečné informace byla podána pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK UJEP. Zadavatel však poskytne dodatečné informace i na základě jinak podaných žádostí (pošta, e-mail apod.).

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne Zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali 
o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 3 Zákona poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Lhůta a místo pro plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

- Předpokládané zahájení plnění zakázky je po podpisu smlouvy

- Lhůta pro plnění veřejné zakázky je stanovena do 90 dnů od podpisu smlouvy.

- Termínem ukončení plnění veřejné zakázky je termín odstranění všech vad předmětu plnění VZ,

a místem plnění:

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, Na Okraji 1001 Ústí nad Labem

- Kvalifikace uchazeče

  - Splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54

Doklady, které je dodavatel povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace, mohou být předloženy v prosté kopii.

Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v souladu s ustanovením § 57 odst. 1. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona ke  dni podání nabídky, ke kterému uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce jako její součást.

  - Čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele

V souladu s ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč doloží čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky.

  - Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona

Uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů prostřednictvím čestného prohlášení, které je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

  - Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč:

Dle § 54 písm. a) zákona

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence nebude starší 90ti kalendářních dnů ke  dni, ke kterému uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

Dle § 54 písm. b) zákona

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejnou zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

- Nabídková cena

  - Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována za celé plnění veřejné zakázky včetně cla, pojištění a dopravy a bude uvedena jako „nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky.

Součástí cenové kalkulace bude rekapitulace ceny v členění zakázky dle specifikace.

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Zadavatel požaduje uvést položkovou specifikaci jednotlivých částí /sestav včetně jejich ocenění.

- Předložení Informace o kvalifikaci a podání nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla podána prostřednictvím systému elektronických zakázek (E-ZAK), naskenované soubory (podepsané a orazítkované) můžou být ve formátu pdf, bmp, jpeg.

Zadavatel dále doporučuje, aby si každý uchazeč zkontroloval úspěšné nahrání své nabídky do systému elektronických zakázek (E-ZAK). V případě, že nepůjde elektronická nabídka uchazeče otevřít, bude uchazeč vyřazen.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Zájemce pošle nabídku prostřednictvím systému veřejných zakázek E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/).

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky skončí dne 28. 4. 2013 v 10:00 hodin v sídle Zadavatele.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 632 000,- Kč bez DPH.

- Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 90 dnů (§ 43 zákona) a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídky.

- Ostatní podmínky zadávacího řízení

  - Vyloučení variantních řešení

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky. Nabídku nelze podat pouze na dílčí část.

  - Popis posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek

Otevírání obálek

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k podání nabídek pouze elektronickou formou (§ 72 odst 4. zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) se nekoná otevírání obálek.

Jestliže komise pro otevírání obálek, příp. hodnotící komise zjistí, že nabídka nesplňuje některý z požadavků uvedených v ust. § 71 odst. 9 nabídku vyřadí

a postupuje v souladu s ust. § 71 odst. 11 zákona.

Posouzení nabídek

Posouzení nabídek provede komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených v této zadávací dokumentaci.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. a) – f) Zákona a dále z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedená hlediska, Zadavatel ze zadávacího řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení důvodů, Zadavatel vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.

  - Zadavatel stanovil jako hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu

V souladu s výzvou k podání nabídky – hodnotící komise provede hodnocení nabídek uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace a jejichž nabídky splnily všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebyly nepřijatelné ve smyslu § 22 odst. 1 písm. d) Zákona 
a neobsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, podle uvedeného kritéria.

Pořadí nabídek stanoví komise podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvhodnější nabídka v pořadí bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

  - Úpravy, zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem. Za důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) Zákona, pro který nelze na Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

- V průběhu soutěžní lhůty měnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání, 
a to písemně shodně všem uchazečům,

- Nevracet uchazečům předložené nabídky.

- Každý uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze budoucího místa plnění a jiných místních zvláštnostech a vyjasnit si všechny nejasnosti. Bere zároveň na vědomí, že nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů ho neopravňují požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny plnění.

- V případě, že některý uchazeč nedodrží podmínky výzvy nebo zadávací dokumentace, má zadavatel právo ho vyřadit z další účasti bez dalšího posuzování.

- V případě, že uchazeč podá nabídku na základě výzvy, má se za to, že souhlasí s podmínkami zadavatele uvedenými ve výzvě a v zadávací dokumentaci.

- Náklady na zpracování nabídek ani jakékoliv jiné náklady, které by uchazečům v souvislosti s touto výzvou vznikly, zadavatel uchazečům nehradí. Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně a nemohou vůči zadavateli uplatňovat žádné nároky.

- Zadavatel s přihlédnutím k § 60 odst. 2 zákona vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním rozhodnutí na profilu zadavatele.

- Zadavatel s přihlédnutím k § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nevhodnější nabídky na profilu zadavatele.

- Zadavatel s přihlédnutím k § 76 odst. 6 zákona vyhrazuje právo oznámit vyloučení uchazeče uveřejněním rozhodnutí na profilu zadavatele.

- Seznam příloh:

Příloha č. 1	Krycí list nabídky

Příloha č. 2 	Závazné smluvní podmínky

Příloha č. 3	Vzor čestného prohlášení

……………………………………………………..

prof. RNDr. René  Wokoun, CSc. - rektor