## technická specifikace - část 1
Příloha č. 3 - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE)
Plynový chromatograf pro analýzu vodíku
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
Popis zařízení: Plynový chromatograf pro analýzu vodíku dle ISO 14687 pro laboratorní a průmyslové využití | ANO / NE
Kompletní zařízení je od jediného výrobce v rámci zajištění 100% kompatibility. | ANO / NE
Min. rozsah provozních teplot: 10 až 40 °C | ANO / NE
Akceptované detektory pro analýzu: PED, TCD. | ANO / NE
Chromatograf je schopen pracovat s nosnými plyny o čistotě 5.0. | ANO / NE
Princip měření H2O: Pouze technologie Quartz Crystal Microbalance vč. zabudované verifikace vlhkosti. Není přípustné, aby ke kalibraci vlhkosti bylo nutné použít externí generátor vlhkosti nebo kalibrační plyny. | ANO / NE
Součástí sestavy je zařízení pro čištění nosného plynu. Toto zařízení zajistí, že pro provoz chromatografu jsou dostačující nosné plyny v čistotě 5.0, což snižuje provozní náklady. | ANO / NE
Součástí sestavy je zařízení pro generování požadovaných směsí kalibračních plynů. Toto zařízení umožňuje směšování kalibračních plynů v úrovni ppbV a je řízeno přímo analytickým systémem chromatografu. | ANO / NE
Zařízení umožňuje vzdálenou kontrolu a ovládání přes ethernet. | ANO / NE
Součástí dodávky je SW pro kompletní ovládání chromatografu | ANO / NE
Sestava je integrovaná do jednoho racku. | ANO / NE
Maximální rozměry sestavy: Š*H*V (mm)/ 620*850*2060 | ANO / NE
Maximální hmotnost sestavy: 290 Kg | ANO / NE
Dodavatel předloží jako součást své nabídky dokumenty prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce, katalogové či technické listy apod. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce.
*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.