## spiroergometr
VZ2 Příloha č. 1 Specifikace vybavení
Uvedné ceny jsou maximální možné. Další upřesnění a specifikace je na druhém listu tohoto sešitu excel.
Záruka 24 měsíců. Dopravu, montáž a seřízení zajistí dodavatel |  |  |  | Cena bez DPH |  | Cena s DPH |  | Nabídková cena bez DPH
položka č. | Druh | ks | Popis | Cena za kus | Cena celkem | Cena za kus | Cena celkem | Cena za kus | Cena celkem
2 | Spiroergometrický systém | 1 | spiroergometrický systém vč.software SeS - měření spotřeby O2 a výdeje CO2 metodou Breath by Breath a dalších spiroergometrických parametrů - statická a dynamická spirometrie - měření parciální FV křivky (Intrabreath) - automatická kalibrace bez nutnosti kalibrační pumpy - standardní příslušenství - Certifikát ISO 9001, zn. CE. - podrobná specifikace viz. příloha | 410000 | 410000 | 496100 | 496100 | 0 | 0
3 | Řídicí jednotka pro provoz systémů laboratoře | 1 | Řídící jednotka - kompatibilní s přístroji laboratoře funkční diagnostiky: řízení provozu běhátkového ergometru , cykloergometru a spirometrického systému. - počítač - 64bitový operační systém, aktuální CZ verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity. Licence umožňující downgrade na starší verze OS. OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS - specializovaný SW pro řízení systémů laboratoře - 2xLCD monitor - barevná laserová tiskárna | 28000 | 28000 | 33880 | 33880 | 0 | 0
4 | Bicyklový ergometr | 1 | zátěž 20-999W, základní LCD, nastavitelná zátěž, mechanicky nastavitelná výška sedla nastavitelná řídítka rotací 360 st. digitální i analogové rozhraní pro připojení EKG a PC-EKG možnosti testů pro sportovce, děti, Servis a kompatibiltia se spiroergometrickým systémem. Certifikát ISO 9001, zn. CE. | 68595.8678 | 68595.8678 | 83001 | 83001 | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 506595.8678 | 506595.8678 | 612981 | 612981 | 0 | 0

## specifikace
SPECIFIKACE pro výběrové řízení
Požadavky na spiroergometrický systém včetně řídicí jednotky
- Zátěžový testovací systém pro stanovení kardiorespiračních a následných parametrů: vyšetření spotřeby O2 a výdeje CO2 , V’O2, V’CO2, RER, V’O2/kg, V’E, BF, VTex, EqO2, EqCO2, BR FEV%, PETO2, PETCO2, REE, FAT, CHO, PROT, RQ, VE, MET, VT, BF, BR, saturace O2, TF,atd., definování zátěže ve Watt i Watt/kg, vhodný pro všechny skupiny osob (dospělí, děti, sportovci, pacienti..)
- Měřící metody:
· Breath by Breath
· Intrabreath - měření dynamické flow-volume křivky v zátěži
· Klidová spirometrie, Flow-volume křivka, PRE/POST měření
· Nepřímá kalorimetrie (REE, FAT..)
- Vestavěný, plně automatický kalibrační systém analyzátorů
- Vestavěný, plně automatický kalibrační systém snímače objemu (bez nutnosti použití kalibrační pumpy)
- Snímač objemu necitlivý vůči vodě, vodním párám, vydechovanému plynu a teplotě
- Klidové a zátěžové 12-kanálové EKG, s interface bezdrátovou technologií pro optimální komfort pacienta a lepší kvalitu signálu, včetně pacientského kabelu, plně integrované do spiroergometrického systému
- Napojení a digitální řízení bicyklového ergometru
- virtualControl – funkce virtuálního zátěžového protokolu pro externí řízení všech typů ergometrů (kola nebo pásu) Watt/kg nebo absolutně
- Vyhodnocovací jednotka PC včetně současného sledování EKG a dechových křivek
- Systém musí umožňovat rozšíření: nepřímá kalorimetrie Hood metodou (Canopy systém), High/Low FiO2 a P0.1 během zátěže
Požadavky na měření a vyhodnocení:
- Určení Flow-Volume křivky v klidu a během zátěže, včetně parciální křivky, navršení křivky, přizpůsobení a stanovení EELV nebo IC
- Možnost během testu měnit celkový tvar a sklon zátěžové křivky v zátěžovém protokolu (nejen po jednotlivých stupních)
- Volitelné zátěžové protokoly - v zátěži, ve fázi bez zátěže i pro klidové fáze (min 15 typů)
- Umožnit obsluze sledování zaznamenávaných dat v průběhu jejich záznamu a kdykoliv zpětně
- Během měření zobrazení pokynů na monitoru k odběru krve nebo k měření krevního tlaku.
- Automatické vyhodnocení AT ihned na konci zátěže
- Automatická vyhodnocení, podle W. L. Eschenbacher a A. Mannina
- Automatický nebo manuální výpočet anaerobních hodnot prahů AT a respiračních kompenzačních bodů RC. Metody: V-Slope, ventilatory, RER a manuálně
- Automatiská kalkulace sklonů V'O2 = f (Load), V'E = f (V'02), V'E = f (V'CO2), HR = f (V'O2 / kg) s možností manuální úpravy vypočtených rozsahů
- Možnost nastavení každé jednotlivé EFVL pro výpočet EEL
- Zobrazení RPE stupnice s možností přidat další hodnoty RPE po testu
- Tisk zpráv v různých formátech, jako je PDF, JPEG, TIF, RTF, Excel
- Nepřímé stanovení kalorimetrie
- Editor náležitých hodnot pro uživatele. Možnost výběru náležitých hodnot nebo zadání vlastních
- Zpracování, zobrazení a vytištění volitelného počtu parametrů, volitelné nastavení grafů a zobrazovaných parametrů i během měření, možnost zadání textu obsluhou (hodnocení) a hodnot krevních plynů a laktátu.
- Volitelné a snadno uživatelsky nastavitelné výstupní zprávy (neomezený počet formátů)
Požadujeme, aby nově dodaný přístroj i jeho spotřební materiál byl kompatibilní se stávajícím vybavením funkční laboratoře, včetně databáze pacientů a jejich měření.