Příloha č. 4 – Technická specifikace

Základní charakteristika předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je mechanický hrotový profilometr, vybavený skenovacím hrotem, který svým pohybem snímá tvar a nerovnosti povrchu materiálu. Profilometr je určený ke studiu povrchů tvrdých materiálů, jako například křemík, sklo apod. a také měkkých materiálů, polymerů jako například elastomer polydimethylsiloxane. Profilometr je schopen analyzovat povrch materiálů v rozsahu řádu jednotek nanometrů až stovek mikrometrů v ose z a je vhodný pro testování výšky a šířky různých deponovaných nebo leptaných mikro a nanostruktur na povrchu zkoumaných substrátů. Pomoci profilometru je možné také analyzovat drsnost povrchu a případné provádět tzv. mapování povrchu.

Součástí profilometru budou tyto nejdůležitější samostatné jednotky, které umožní využití pořizovaného profilometru k shora popsanému účelu:

- Jednotka profilometru.

- Řídící a vyhodnocovací počítač s monitorem.

- Ovládací software profilometru, umožňující analýzu obrazu a topografii povrchu.

- Minimální vybavení umožňující funkčnost a přesné nastavení systému.

- Pneumatický stolek s aktivní antivibrací, určený pro zabezpečení plné funkčnosti profilometru s možností umístění řídícího počítače a monitoru.

- V ceně profilometru bude zahrnuta instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, zajištění záručního a garance pozáručního servisu.

- Veškeré součástí dodávky profilometru budou nové a nepoužité.

Minimální požadované parametry přístroje

Dodaný přístroj musí splňovat dole popsané minimální parametry a vlastnosti

Jednotka profilometru:

- Jednotka profilometru obsahuje programovatelný pracovní stolek umožňující motorizovaný pohyb vzorku v ose x a y, s délkou motorizovaného pohybu alespoň 6 palců, a to v obou osách. Pracovní stolek umožňuje motorizovanou kontinuální rotaci 360º a manuální náklon vzorku.

- Součástí stolku profilometru je vakuový držák pro pevné uchycení vzorků o průměru 4-6 palců.

- Součástí vybavení jednotky profilometru je opticky hladká podložka umožňující délku skenu hrotu profilometru bez přerušení 55 mm a s možností skládání až 200 mm.

- Počet bodů na jeden sken alespoň 100 000.

- Měření ve vertikální ose z do 1 mm bez potřeby výměny měřící hlavy v celém měřícím rozsahu.

- Opakovatelnost v ose z alespoň 5 angstromů, s chybou 1 sigma na krok ≤1 µm.

- Indukční detektor, umožňující dosažení vysoké citlivosti

- Profilometr umožňuje použití přítlačné síly hrotu v rozsahu alespoň od 1 do 15 mg

- Možnost rozšíření přítlačné síly hrotu na rozsah 0,03 – 15mg bez potřeby výměny a nastavení měřící hlavy.

- Měřící hrot průměru 2 mikrometry.

- Možnost pořízení dalších měřících hrotů s průměrem 50nm - 25 µm

- Profilometr je vybaven optickým systémem (barevná CCD kamera s rozlišením alespoň 3 Mpix), který umožní sledování povrchu testovaných vzorků. Kamera s bočním pohledem 45° umožňuje stálé sledování vzorku během měření.

- Kalibrační standard s definovanou a certifikovanou výškou schodku

- Maximální tloušťka vzorku je 55 mm a maximální velikost vzorku v průměru je 6 palců.

- Součástí přístroje je stolní PC s OS kompatibilním s prostředním UJEP, nainstalovaným ovládacím softwarem, s plně dostačujícím výkonem pro ovládání profilometru, dva monitory 24“, myš a klávesnice

Ovládací software:

- Umožňuje plnou kontrolu profilometru pomocí PC a analýzu topografie povrchu, včetně analýzy obrazu

- Umožňuje ovládání optického systému (CCD kamery profilometru) pro zobrazení skenovaného povrchu.

- Měření profilu a drsnosti materiálů v 2D/3D profilech.

- Možnost konstrukce 3D map materiálu s pokročilou analýzou dat

- Umožňuje programování pohybu vzorku pro selektivní měření vybraných oblastí povrchu.

- kompatibilita s možností měření se zatížením hrotu od 0,03 mg

Stolek s aktivní antivibrací:

- Velikost desky stolu výška x šířka: 750 x 750 mm

- Aktivní pneumatické tlumení

- Nohy stolu opatřeny posuvnými kolečky pro posuv stolu po podlaze

- Účinnost izolace vibrací při 5 Hz: vertikálně 70 – 85%, horizontálně 75 – 90%

- Účinnost izolace vibrací při 10 Hz: vertikálně 90 – 97%, horizontálně 90 – 97%

- Vzduchový kompresor pro doplňování tlaku

- Systém opatřen kontrolními ventily pro udržování pracovní desky stolu v požadované výšce, odstíněné od okolních vibrací v toleranci +/- 1 mm

- Pracovní povrch z nerezové oceli