Příloha č. 4 – Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky jsou klíčové komponenty pro stavbu fotochemického reaktoru operující v UV oblasti. Reaktor bude určen k rozkladným procesům specifických organických polutantů (endokrinní disruptory) v modelových i průmyslově znečištěných vodách. Reaktor musí umožňovat velmi snadnou obsluhu i při široké variabilitě vstupních vzorků. Nejsou požadovány vysoké nároky na rychlost degradace kontaminantů, je požadována kvalita zpracování a účinnost jejich degradace.

- Koaxiální komora fotoreaktoru pro vertikální provoz s výměnnými vnitřními křemennými rukávci vyrobenými z vysoce kvalitního křemenného skla.

- Design křemenných rukávců je navržen tak, aby bylo možné nastavovat optickou dráhu v rozmezí 8 až 20mm. Součástí dodávky je rukávec s optickou délkou 15mm. Další rukávce s optickou délkou 8mm až 20mm musí být možné dodatečně dokoupit v případě potřeby.

- 2 kW středotlaká lampa integrovaná v držáku lampy s tepelně expanzními elementy.

- Lampa emituje záření bez blikání a může být bezkrokově utlumována v rozmezí cca. 50-100% jmenovitého výkonu.

- V držáku lampy musí být integrován vstup dusíku pro inertizaci UV-lampy pro prodloužení její životnosti a zabránění absorpce fotonů tvorbou ozonu.

- V držáku lampy musí být integrován port pro nástřik H2O2 pro kontinuální dávkování oxidačního agens in-situ.

- Maximální pracovní tlak reaktoru musí být alespoň 6 bar. Nerezová konstrukce musí splňovat směrnici PED 2014/68/EU.

- Reaktor musí umožňovat samočisticí rotační proud média uvnitř reaktoru, hydrodynamicky optimalizovaný pro zajištění vysoké turbulence při průtoku 1 m3/h, pro zajištění vysoké výměny molekul na povrchu bariéry.

- Reaktor musí být vybaven napájecím a řídícím systémem s elektronicky řízeným zdrojem, s minimálními rozměry a měl by být instalovaný na standardizované Rital desce.

- Konfigurace, řízení a monitorování probíhá prostřednictvím rozhraní Modbus.

- Vysokou kompatibilita se sítí, pohlcující fluktuaci parametrů el. napájení, velmi výkonné chlazení pro bezproblémový kontinuální provoz, deska s elektronikou určená pro instalaci mimo řídící kabinet.

- Kolísání síťového napětí je kompenzováno integrovaným řízením výkonu. Předřadník je odolný proti zkratu a otevřenému okruhu, má integrovanou elektronickou zapalovací a řídicí a monitorovací elektroniku. Detekce poruch uzemnění a izolovaný výstup lampy jsou standardy.

- Široká diagnostika pomocí Fieldbus zaručující excelentní bezpečnost. Elektronická část musí umožňovat práci v prostředí do 55°C s vysokou elektrickou efektivitou až 96%. Faktor výkonu na straně sítě > 0.99.

- Předřadník lze provozovat přímo na rozvodné síti bez kompenzace, zatímco harmonický obsah síťového proudu je <5% prostřednictvím korekce účiníku (PFC).

- Servis v ČR bude zajišťovat zaměstnanec dodavatelské firmy s odpovídajícími zkušenostmi.

- Záruční lhůta alespoň 12 měsíců a garance pozáručního servisu minimálně na pět let.