## část 1
Příloha č. 4 - Technická specifikace
Část 1.
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Promývačka pipet | Promývání pipet čistícím roztokem za současného působení ultrazvuku.
Poskytnutí intenzívního čištění ultrazvukem místo použití kyseliny chromsírové.
Pro pipety o délce min 755 mm.
Chod ultrazvukového generátoru ovládán časovým spínačem v rozsahu od 1 do min 30 min, možnost trvalého chodu.
Po působení ultrazvuku možnost otevření přívodu vody pro opláchnutí vyčištěných pipet.
Součástí dodávky koš na pipety, nerezové víko, čistící koncentrát (min 5 l).
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 85124
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 85124
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Homogenizátor disperzní | Pro objemy 1 - 200 ml.
LED displej.
Plynule nastavitelná rychlost nim 3000 - 25 000 rpm.
Pro max. viskozitu 5000 mPas.
Elektronická regulace a plynulé nastavení otáček pomocí otočného knoflíku (kontrola na LED displeji), elektronická ochrana proti přetížení, zobrazení chybových hlášení, stálý výkon motoru i při větších změnách viskozity vzorku.
Aplikace: homogenizace, emulgace, disperze, mletí za mokra.
Dodání včetně dispegačního nástavce z nerezové ocely pro objem 1 - 50 ml.
Dodání včetně dispegačního nástavce z nerezové ocely pro objem 10 - 1500 ml.
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 100826
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 100826
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Multimetr | Digitální víceparametrový přístroj pro terénní měření.
Tříkanálový vstup.
Barevný grafický displej.
Bateriový provoz.
Paměť dat, USB rozhraní.
V kufříkové soupravě.
Elektrody: digitální pH elektroda, digitální vodivostní cela, optická kyslíková sonda.
Dodání včetně počátečního kalibračního kitu, síťový napáječ, stativ, softwarový ovladač pro USB, kabel.
Dodání včetně: pufr pH 4,01, pufr pH 7,00, KCl-50, min 50 ml standardu 1413 uS/cm, gumoelastický ochraný návlek.
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 100826
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 100826
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Centrifuga | Univerzální velkoobjemová chlazená centrifuga.
Max. kapacita 4 x 1000 ml s výkyvným rotorem, kapacita min. 168 zkumavek (15 ml, 17 x 100 mm), kapacita min. 112 falonek 15 ml, min. 40 falkonek 50 ml.
Motorické víko.
Bezúdržbový indukční motor.
Mikroprocesorové řízení.
Paměť pro min. 89 programů.
Výměnné rotory s automatickou identifikací.
Automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g).
Min. 9 rychlostí rozběhu a brzdění.
Teplotní rozsah min. -10 až +40 °C.
Dodání včetně:
Speciální rotory na mikrodestičky
Separační rotory, dodání včetně výkyvného rotoru s kapacitou na 4*1000ml
Zavěsů do rotoru na zkumavky a kyvety do 1000ml
Úhlového rotoru s kapacitou 6*250ml
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 370248
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 370248
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Ultrazvuková čistička | Regulovatelná intenzitu ultrazvuku
Funkce “sweep” (homogenní rozdělení zvukového pole pomocí přemisťování maximálních zón zvukového pole).
Funkce “degas” (účinné urychlení procesu odplynění v čistící tekutině.
Zabudovaný ohřev.
Víko a nerezový koš součástí dodávky.
Materiál lázně nerezová ocel, materiál pláště nerezová ocel.
Objem lázně 26 - 30 l.
Výtokový kohout 3/8´´.
Efektivní ultrazvukový výkon min. 380 W.
Pracovní frekvence min. 37 / 80 kHz.
Napájení 230 V.
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 65289
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 65289
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Automatické pipety | Mechanické, jednokanálové, separátní odhazovač špiček nezávislý na pipetovacím tlačítku.
Nastavování objemu na dvou úrovních.
Odpočinková plocha pro palec.
Jednoduchý a přesný vypouštěcí systém.
Uzamykatelné nastavení objemu.
Pipety:
1 kus - pipeta o objemu 20 - 200 ul, dělění 0,2 ul, Správnost [%] ±0,6. Přesnost [%] 0,2
1 kus - pipeta o objemu 100 - 1000 ul, dělení 1 ul, správnost [%] ±0,6, přesnost [%] 0,2
2 kusy - pipeta o objemu 500 - 5000 ul, dělění 10 ul, správnost [%] ±0,5, přesnost [%] 0,2.
2 kusy - pipeta o objemu 1000 - 10000, dělení 20 ul, správnost [%] ±0,5, přesnost [%] 0,2.
Předpokládaná cena bez DPH | 34711
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Rotátor vertikální | Podsvícený displej pro zobrazení rychlosti a času.
Použití v teplotních skříních při teplotním rozsahu v min. intervalu 5 °C až 40 °C
Časovač od 1 do min. 1199 min nebo kontinuální provoz.
Součástí dodávky držák na 16 zkumavek o objemu 50 ml.
Rozsah otáček [ot./min.] min. 10 - 70.
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 25870
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 26446
Celkem cena Zakázka 1 bez DPH | 783470
*Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.

## část 2
Příloha č. 4 - Technická specifikace
Část 2.
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Váhy do 150 kg | Váživost min 150 kg
Dílek 50 g
Můstkové váhy s plastovou jednotkou a provozem na akumulátor
Napájení: 230V; vnitřní baterie
Délka provozu na AKU min. 90 hod
Indikace stavu baterie
Provedení jednotky: plast IP-54
Funkce automatického úsporného režimu displeje při nečinnosti, počítací režim, sumační režim
RS232 pro přenos dat
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 8264
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 8264
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Váhy do 12 kg | Váživost min. 12 kg
Dílek 0,1 g
Grafické zobrazení procentního zatížení kapacity váhy
Dodání včetně ochranného krytu vážící platformy
Součástí váhy datové rozhraní RS232
Cejchuschopné
Funkce:
vážení
počítání kusů
procentní vážení
nastavení a signalizace limit
výběr jednotek hmotnosti
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 17355
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 17355
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Předvážky | Váživost min. 620 g
Dílek 0,001 g
Grafické zobrazení procentního zatížení kapacity váhy
Součástí váhy datové rozhraní RS232
Dodání včetně ochranného krytu vážící platformy
Cejchuschopné
Funkce:
vážení
počítání kusů
procentní vážení
nastavení a signalizace limit
výběr jednotek hmotnosti
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 21488
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 21488
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Analytické váhy | Cejchuschopné analytické váhy s vestaveným kal. závažím (interní kalibrace)
Vybavené podsvíceným LCD displejem
Automatické otvírání dvířek
Přesnost vážení automatickou vnitřní kalibrací, závislou na čase a teplotních změnách
Volitelný systém pipetové kalibrace
Přístup do vážní komory přes posuvná dvířka a posuvný horní kryt
Rozhraní vah: 2 x RS 232, USB typ A, USB typ B
Možnost připojení přídavného displeje
Funkce vážení zavěšeného břemene, jako alternativní řešení pro vážení břemen o větších rozměrech, nebo těch, která vytvářejí magnetické pole
Váživost min 220 g
Citlivost 0,1 mg
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 25206.5
Počet ks | 2
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 50413
Celkem cena Zakázka 2 bez DPH | 97520
*Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.

## část 3
Příloha č. 4 - Technická specifikace
Část 3.
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
TOC/TN - TIC Analyzátor | Stanovení celkového dusíku spalovací metodou DUMAS, celkového uhlíku a anorganickýého uhlíku automatickým okyselením vzorku
Parametry: Celkový dusík (TN), celkový uhlík (TC), anorganický uhlík (IC), organický uhlík (OC)
Metody:
Vysokoteplotní katalytické spalování
TN dle metody DUMAS
Anorganický uhlík automatickým okyselením a probubláním vzorku v IC reaktoru
Organický uhlík výpočtem TC-IC
Vzorky: půda, kaly, sediment, koncentrované odpadní vody, atd.
Autosampler min. 100 pozic – pro kombinaci TN/TC vzorků a IC vzorků
Rozsah měření minimálně: Dusík: 0.02 – 100 mg N, uhlík: 0.01 – 200 mg C z navážky
Navážka vzorku: Pevné vzorky min. 2 g, kapalné vzorky min. 800 mg (µl)
Možnost připojení s analytickými vahami
Součástí dodávky PC s monitorem, ovládací software, základní sada náhradních dílů a spotřebního materiálu, včetně dodávky a instalace. Na faktuře zvlášť rozepsaná cena PC a monitoru.
Předpokládaná cena 1 ks bez DPH | 1570248
Počet ks | 1
Předpokládaná cena celkem bez DPH | 1570248
Celkem cena Zakázka 3 bez DPH | 1570248
*Pokud splňuje parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo, hodnotu parametru.

## pomocný list (hidden)
| bez DPH | *1,21
Zakázka 1 | 783470 | 947998.7
Zakázka 2 | 97520 | 117999.2
Zakázka 3 | 1570248 | 1900000.08
celkem | 2451238 | 2965997.98