Příloha 1

VZ - Metalografická rozbrušovací pila - specifikace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka metalografické rozbrušovací pily pro dělení materiálu při přípravě metalografických vzorků. Zařízení musí splňovat dané technické specifikace a součástí plnění je také doprava, instalace, uvedení do provozu, technické a aplikační zaškolení obsluhy.

Plánované využití je zejména na dělení polotovarů o menších rozměrech při přípravě metalografických vzorků z kovových (na bázi železa a neželezných kovů), nekovových materiálů s povrchovými vrstvami v rámci výuky odborných předmětů.

    - Základní popis:

- rozměr pily: šířka max. 70 cm, hloubka max. 80 cm

- průměr rozbrušovacího kotouče od 80 do 200 mm

- min. rozmezí otáček kotouče 500 – 5000 ot./min.

- možnost řízení posuvu (0,01 - 2,5 mm/s) se zajištěním proti přetížení stroje

- dělící stůl s T-drážkami o rozměrech min. 250 x 180 mm

- rychloupínací přípravek pro příslušné T-drážky

- recirkulační systém pro řeznou kapalinu - interní součást zařízení

- bezpečnostní prvky: blokace otevírání krytu vnitřního pracovního prostoru pily při jejím provozu

- osvětlení vnitřního pracovního prostoru při dělení materiálu

Zadavatel dále požaduje:

- dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu v 1. nadzemním patře budovy provozu

- technické a aplikační zaškolení obsluhy v rozsahu min. 6 hod. pro min. 3 lidí

- návod na obsluhu v českém jazyce

- prohlášení o shodě

- záruku 24 měsíců

- zahájení servisních prací do 5 dnů od data nahlášení závady

Vypracovala: Ing. Lenka Michnová