Příloha č. 4 – Technická specifikace

Část A - Laminární box typ A

Předmět VZ

Laminární box (3ks) s vertikálním prouděním pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací

Cena

Maximální celková cena 3ks laminárních boxů je stanovena na 398 700,- Kč bez DPH

Minimální technické parametry

- Maximální vnější rozměry boxu bez stojanu (š×h×v) 1 400 × 780 × 1 500 mm

- Minimální vnitřní rozměry boxu (š×h×v) 940 × 570 × 620 mm

- Nerezová pracovní deska a vnitřní prostor

- HEPA filtr

- Prachový předfiltr

- Nastavitelná rychlost proudění

- Boční a přední část boxu z bezpečnostního skla neprostupného pro UV

- výklopné popř. posuvné čelní okno

- bílé osvětlení

- UV germicidní lampa umístěná v horní části pracovního prostoru s časovým spínačem

- 1x elektrická zásuvka 230 V / 50 Hz v pracovním prostoru

- 1x vývod pro dusík

- 1x vývod pro vakuum

- stojan pod box na aretovatelných kolečkách

Další podmínky

- záruční doba 24 měsíců

- termín dodání 60 dnů

- zařízení musí být nové a nepoužité

- cena zahrnuje dopravu, instalaci a školení

Část B - Laminární biohazard box typ B

Předmět VZ

Biologický bezpečnostní box (4ks), třídy 2 pro práci s cytostatiky splňující normu EN 12469 a DIN 12980:2005 pro aplikace vyžadující laminární proudění vzduchu pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací a současně požadující ochranu operátora a okolí před vlivem zpracovávaného produktu

Cena

Maximální celková cena 4ks laminárních boxů je stanovena na 1 248 000,- Kč bez DPH

Minimální technické parametry

- Maximální vnější rozměry včetně stojanu (š×h×v): 1980 × 900 × 2400 mm

- Minimální vnitřní rozměry boxu (š×h×v): 1800 × 580 × 650 mm

Vertikální laminární proudění vzduchu

- 3 HEPA filtry H14 s účinností min. 99,995 % MPPS (EN-1822)

- Uhlíkový filtr na výstupu v souladu s DIN 12980

- Vnitřní pracovní prostor z nerezové oceli, boky boxu z transparentního materiálu

- Čelní okno z bezpečnostního skla se sklonem 7-8°, s elektronicky ovládaným posuvem s možností kompletního uzavření pracovního prostoru

- Ovládací panel s displejem integrovaný do čelní desky boxu - ovládání polohy čelního skla, osvětlení, průtoku vzduchu, počítání provozních hodin boxu

- Detekce a regulace rychlosti proudění vzduchu v boxu

- Bílé osvětlení boxu se svítivostí min. 1300 lx

- UV germicidní lampa umístěná v horní části pracovního prostoru s časovým spínačem

- 4x elektrická zásuvka v pracovním prostoru 230 V/50 Hz

- 1x vývod pro CO2

- 1x vývod pro stlačený vzduch

- 1x vývod pro vakuum

- stojan pod box součástí dodávky

Další podmínky

- záruční doba 24 měsíců

- termín dodání 60 dnů

- zařízení musí být nové a nepoužité

- cena zahrnuje dopravu, instalaci a školení