Příloha č. 4 – Technická specifikace

RF a DC zdroje pro plazmochemické depoziční technologie

Předmět veřejné zakázky

Požadovaná sestava napájecích zdrojů se skládá z 3 jednotlivých RF a DC zdrojů pro plazmochemické depoziční technologie s příslušenstvím.

Minimální požadované parametry přístroje

Dodaný přístroj musí splňovat níže popsané minimální parametry a vlastnosti:

Napájecí zdroj RF 13,56 MHz s automaticky laděným přizpůsobovacím členem (vhodným pro kapacitní i indukční buzení plazmatu) – 1 ks

- Zdroj včetně přizpůsobovacího členu musí být schopný dodat do plazmového výboje výkon minimálně 500 W

- Ladící jednotka může být interní i externí, v případě externí dodávka včetně propojovacích kabelů

- Zdroje musí být chlazené vzduchem (zdroj i přizpůsobovací člen) a ovládané panelem přímo na přístroji/nebo připojeným k přístroji (pak dodávka včetně kabelu) s možností ovládání zdroje přes rozhraní typu RS232

- Přístroj musí umožňovat minimálně režimy provozu s udržováním nastaveného dodávaného výkonu nebo udržováním napětí pro generování předpětí

- RF zdroje musí být vybaveny rozhraním CEX pro fázovou synchronizaci, kompatibilní se RF zdroji Advance Energy Cesar, vybavené konektorem BNC (externí převodník je přípustný – nutné dodat pro každý RF zdroj zvlášť včetně propojovacích kabelů)

- Výstup výkonu do elektrody musí být pomocí standartního N konektoru nebo jiného konektoru, v případě jiného konektoru než N je nutné dodat i protikus pro připojení kabelu

- Dodávka včetně 3 m kabelu pro přenos výkonu, kde konektory mohou být dodány nepřipojené.

- Elektrické napájení přístrojů 1f 230V nebo 3f 400V

- Jednoúčelový ovládací panel může být nahrazen počítačem, ale pak je nutné dodat ovládaný zdroj včetně vhodného počítače a kompletního ovládacího programu s veškerým příslušenstvím pro okamžitý provoz a pro každý zdroj s tímto druhem ovládání zvlášť

- Záruka: min. 24 měsíců

Napájecí zdroj RF 13,56 MHz s automaticky laděným přizpůsobovacím členem (vhodným pro kapacitní i indukční buzení plazmatu) – 1 ks

- Zdroj musí být schopný dodat do plazmového výboje výkon minimálně 250 W

- Ladící jednotka může být interní i externí, v případě externí dodávka včetně propojovacích kabelů, ladící jednotka musí být schopná přenést do výboje výkon minimálně 500 W (tj. jednotka je vhodná i pro výkonnější kompatibilní zdroj)

- Zdroje musí být chlazené vzduchem (zdroj i přizpůsobovací člen) a ovládané panelem přímo na přístroji/nebo připojeným k přístroji (pak dodávka včetně kabelu) s možností ovládání zdroje přes rozhraní typu RS232

- Přístroj musí umožňovat minimálně režimy provozu s udržováním nastaveného dodávaného výkonu nebo udržováním napětí pro generování předpětí

- RF zdroje musí být vybaveny rozhraním CEX pro fázovou synchronizaci, kompatibilní se RF zdroji Advance Energy Cesar, vybavené konektorem BNC (externí převodník je přípustný – nutné dodat pro každý RF zdroj zvlášť včetně propojovacích kabelů)

- Výstup výkonu do elektrody musí být pomocí standartního N konektoru nebo jiného konektoru, v případě jiného konektoru než N je nutné dodat i protikus pro připojení kabelu

- Dodávka včetně 3 m kabelu pro přenos výkonu, kde konektory mohou být dodány nepřipojené.

- Elektrické napájení přístrojů 1f 230V nebo 3f 400V

- Jednoúčelový ovládací panel může být nahrazen počítačem, ale pak je nutné dodat ovládaný zdroj včetně vhodného počítače a kompletního ovládacího programu s veškerým příslušenstvím pro okamžitý provoz a pro každý zdroj s tímto druhem ovládání zvlášť

- Záruka: min. 24 měsíců

Napájecí zdroj pracující v režimu stejnosměrného proudu (DC) s možností dodat do plazmatu výkon minimálně 900 W - 1ks

- Pracovní napětí na výstupu do elektrody nastavitelné minimálně do 800V včetně

- Proudové omezení je přípustné pokud maximální proud je alespoň 10A

- Zdroj musí být vzduchem chlazený a ovládaný z panelu přímo na přístroji/nebo připojeném k přístroji (dodávka včetně kabelu)

- Napájecí zdroj stejnosměrného proudu musí být použitelný také jako generátor předpětí, tj. práce v režimu nízkého výkonu

- Přístroj musí umožňovat minimálně režimy provozu s udržování nastavených parametrů proudu nebo napětí nebo výkonu (možnost přepínat mezi režimy)

- Výstup pomocí standartního N konektoru, v případě jiného konektoru nutné dodat i protikus pro připojení kabelu

- Dodávka včetně 3 m kabelu pro přenos výkonu, kde konektory mohou být dodány nepřipojené

- Dále požadujeme krátkodobé zvýšení napětí nad 1000 V pro usnadnění zapálení výboje.

- Napájení zdroje pomocí 1f 230V nebo 3f 400V, možnost ovládání přes rozhraní typu RS232

- Jednoúčelový ovládací panel může být nahrazen počítačem, ale pak je nutné dodat ovládaný zdroj včetně vhodného počítače a kompletního ovládacího programu s veškerým příslušenstvím pro okamžitý provoz a pro každý zdroj s tímto druhem ovládání zvlášť

- Záruka: min. 24 měsíců