VZ Analytická ultracentrifuga

Technické specifikace

Předmětem veřejné zakázky je sálová analytická ultracentrifuga s UV/VIS absorbančním a interferenčním optickým detektorem, rotorem, vzorkovými celami a příslušenstvím.  Zařízení bude schopné měřit distribuci koncentrace analytu v roztoku jednoho nebo více vzorků, které jsou současně separovány v centrifugačním poli. Toto měření bude umožňovat charakterizaci mnoha termodynamických a hydrodynamických vlastností makromolekul a jejich interakcí, homogenity, sedimentačního a difúzního koeficientu jako i určení kvantity, molekulové hmotnosti, solvatace, asociačních a disociačních konstant a stechiometrie. Analytická ultracentrifuga bude vybavena dvěma nezávislými optickými detektory - UV/VIS absorbančním a interferenčním, rotorem a dalším příslušenstvím pro přípravu a měření vzorků.

- maximální otáčky minimálně 60 000 otáček za minutu (rpm)

- nastavení rozsahu teplot minimálně od 4°C do +40 °C s krokem 1°C při okolní teplotě <25°C

- termoelektrický chladící systém

- teplotní stabilita vzorku je do 0,5°C

- zobrazení teploty s rozlišením min. 0,1°C

- nastavení doby stáčení v rozsahu od 1 minuty až do 999 hodin 59 minut

- automatická detekce imbalance rotoru

- automatická identifikace rotorů

- rotorový prostor bude za chodu evakuován systémem vakuových pump na <5 µm Hg (0,7 Pa)

- optické systémy budou integrovány v přístroji a umístěny mimo rotorový prostor

- optické detektory budou schopny měřit nezávisle na sobě všechny vzorkové cely v točícím se rotoru

- radiální rozlišení optických systémů je <10 µm délky sektoru vzorkové cely

- ovládání přes dotykovou obrazovku přístroje

- software přístroje bude umožňovat vzdálené připojení přes LAN z PC přes webové rozhraní

- přes vzdálené připojení bude možné nastavit metodu, monitorovat průběh měření, exportovat data

- napájení 1-fáze 230 V, 50 Hz

- hmotnost do 600 kg

UV/VIS absorbanční detektor

- xenonový zdroj světla

- monochromátor s rozsahem vlnových délek min. 190 až 800 nm

- přesnost nastavení vlnové délky min.  ± 0,5 nm

- maximální počet současně skenovaných vlnových délek 20, popř. více

- rozsah OD 0 až 3 absorbančních jednotek

- skenovací frekvence min. 300 Hz

Interferenční detektor

- světelný zdroj LED o výkonu min. 100 mW a vlnové délce 660 nm

- rozlišení CCD kamery min. 20480 x 1088 pixelů

- skenovací frekvence min. 300 Hz

Rotor

jeden titanový rotor uvedených specifikací:

- maximální otáčky minimálně 50 000 rpm

- maximální odstředivá síla minimálně 200 000 x g

- maximální kapacita rotoru minimálně 8 pozic pro vzorkové cely

- příslušenství nezbytné pro práci a údržbu rotoru

- minimální záruka na rotor 5 let

Vzorkové cely

8 kusů kompletní sestavy vzorkové cely obsahující:

- každá vzorková cela bude obsahovat centrální část, dvě safírová okénka, těsnění a další příslušenství nezbytné pro použití

- centrální část („centerpiece“) vzorkové cely se dvěma sektory (pro kontrolu a vzorek), každý o objemu maximálně 450 µl

- sektory centrální části vzorkové cely bude možné plnit dvěma otvory (systém „flow-through)

- centrální část bude typu „charcoal“ o síle 12 mm

- příslušenství nezbytné pro práci a údržbu vzorkové cely

- jeden kus centrální část („centerpiece“) vzorkové cely typu „charcoal“ o síle 12 mm se šesti sektory (systém „flow-through), každý o objemu maximálně 120 µl a příslušenství pro použití ve vzorkové cele