Příloha č. 1 k VZ – ELEKTROMYOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ

Obecné požadavky:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

- nejnovější verze,

- napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E,

- instalace a zaškolení obsluhy v ceně dodávky,

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Přístroj se softwarem umožní záznam pohybu a následnou analýzu elektrické aktivity svalu snímané z povrchu těla. Sledování různých parametrů svalové aktivity je využitelné pro klinické hodnocení léčby, pro analýzu pohybových stereotypů a pohybu obecně (kineziologické studie), pro analýzu nervosvalové koordinace, ve vědeckém výzkumu, jako biofeedback pro pacienta, atd.

Specifikace:

- kompaktní systém (přijímač, dokovací stanice, napájecí zdroj, senzory, ochranné pouzdro na senzory, atd.),

- bezdrátový přijímač,

- 10 ks EMG senzorů, 8 ks adaptéru pro připojení elektrod s kabely délky max. 10 cm, 2 ks adaptéru pro připojení elektrod s kabely délky 15-20 cm, příslušné lepicí pásky k senzorům a základní sada samolepících elektrod,

- 1 ks adaptéru pro připojení elektrod snímajících EKG, dechovou vlnu (vzorkování min. 500/1000 Hz),

- EMG senzory s integrovaným akcelerometrem (min. 16-bit rozlišení),

- snímací frekvence EMG senzorů až 4000 Hz, snímací frekvence akcelerometrů až 500 Hz při současném snímání EMG 2000 Hz,

- nastavitelná (volitelná) horní a dolní frekvenční propust EMG senzorů (digitální filtrace),

- možnost synchronizace (integrace) EMG signálu do kamerového systému Qualisys,

- současný obrazový záznam snímaného pohybu (ze 2 směrů)

Software a počítač:

- počítač (notebook) doporučený výrobcem zařízení s licencí a podporou OS minimálně po dobu životnosti předmětu dodávky a hardwarově kompatibilní s přístrojem,

- časově neomezená licence programu na obsluhu EMG,

- real-time záznam signálu,

- zpracování EMG signálu - frekvenční analýza, únavové parametry, spektrální analýza,

- přednastavené reporty, přizpůsobitelné reporty,

- možnost synchronního srovnání EMG signálu s obrazovým záznamem daného pohybu