Charpyho kladivo – technická specifikace:

Základ k zařízení:

- Betonový základ k zařízení musí být součástí dodávky a nabídkové ceny

- Maximální rozměry 2400x850x200 mm, základ je součástí ceny zařízení

- Minimální hmotnost základu 1550 kg

- Maximální hmotnost základu 1700 kg

- Konstrukce základu musí umožňovat přemístění v rámci místnosti na manuálním paletovém vozíku.

- Instalace základu a přístroje nesmí nevyžadovat žádné dodatečné stavební úpravy 
od zadavatele. Prostor pro instalaci připraven jako rovná betonová podlaha (laboratoř 
1.12 v budově CEMMTECH, kampus UJEP).

Celkové rozměry zařízení (včetně základu):

- Výška: max. 2500 mm

- Šířka: max. 2400 mm

- Hloubka: max. 900 mm

Bezpečnost obsluhy:

- Bezpečnost zařízení v souladu s ISO 13849

Doprava, instalace, zaškolení:

- Doprava a instalace součástí ceny, zařízení instalováno do laboratoře 1.12 v budově CEMMTECH v kampusu UJEP.

- Zaškolení v českém jazyce pro 3 osoby součástí ceny.

Komunikační rozhraní, PC, SW:

- Analogový display pro záznam absorbované energie.

- Zařízení musí komunikovat s PC přes rozhraní ethernet, nebo adekvátní řešení pro přenos velkého množství dat v krátkém čase z instrumentovaných zkoušek.

- PC s příslušenstvím součástí dodávky, 64bitový operační systém, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity.  OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS. Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows.

- Součástí dodávky musí být software pro vyhodnocení zkoušky, analýzu získaných dat a jejich archivaci s možností online přepínání uživatelského rozhraní mezi češtinou a angličtinou (z důvody plánované obsluhy zahraničními studenty a pracovníky).

- Software musí umožňovat tvorbu a ukládání vlastních postupů a export naměřených dat ve formátu CSV (případně v dalších).

Charakteristika zařízení:

- Zařízení pro realizaci zkoušek rázem v ohybu metodou Charpy dle norem ISO 148-1 a ASTM E23 a instrumentovaných zkoušek Charpy dle ISO 14556 a ASTM E23

- Nominální potenciální energie kladiva 450 J

- Ovládací a měřící elektronika zařízení musí umožňovat digitální záznam polohy kyvadla i bez použití PC pro neinstrumentované zkoušky rázem v ohybu.

- Ovládací a měřící elektronika zařízení musí být vybavena dvěma nebo více kanály se vzorkovací frekvencí min. 2MHz a rozlišením min. 16 bitů pro instrumentované zkoušky s použitím PC.

- Součástí dodávky je kyvadlo o kapacitě 450J

- Instrumentovaný břit s poloměrem 2mm dle ISO 148-1 (tvrdost min. 58 HRC)

- Instrumentovaný břit s poloměrem 8mm dle ASTM E23 (tvrdost min. 58 HRC)

- Instrumentované břity musí být dodány s kalibračními certifikáty do jejich nominální kapacity zatížení.

- Zařízení je možné v budoucnu doplnit o kyvadla s kapacitami  300J, 150J a 50J

- Instrumentované břity musí být snadno vyměnitelné uživatelem.

- Vnitřní osvětlení zařízení pro snadné zakládání zkušebních vzorků.

- Automatický návrat a fixace kyvadla ve výchozí poloze.

- Zařízení musí být možné v budoucnu rozšířit o přípravky pro metodu IZOD a rázové zkoušky tahem na plochých tělesech s tloušťkou min. 3 mm a válcových tělesech se závitem min. M10.

- Zařízení certifikováno dle ISO 9001 a ISO 14001.