Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

OPTICKÝ EMISNÍ SPEKTROMETR (OES) a příslušenství pro okamžité zjištění prvkového chemického složení kovů a slitin kovů na bázi Fe, Al, Ti, Mg.

Předmětem VZ je dodávka, doprava, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění servisu vědeckého přístroje včetně pojištění v době instalace, OES - stolní spektrometr, (1 ks), včetně předání úplné dokumentace.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

- Optický emisní jiskrový spektrometr pro přesné analýzy slitin kovů na bázi Fe slitin (oceli+litiny), Al slitin, Ti slitin a Mg slitin.

- Stolní varianta přístroje.

- Požadavek na 2x polychromátor s konfigurací Paschen-Runge. Každý polychromátor musí být v přístroji instalován jako plnohodnotný samostatný optický systém obsahující vlastní vyhrazenou a nesdílenou spektrální mřížku, vlastní nesdílený optický vstup/štěrbinu a vlastní nesdílené detektory a to v následujícím členění:

  - 1x polychromátor pro ultrafialovou (UV) oblasti

  - 1x polychromátor pro oblast viditelného světla (VIS)

Polychromátory pak dohromady musí simultánně zajistit kontinuální snímání spektra v celém požadovaném rozsahu vlnových délek.

- Proplach optického systému výlučně argonem, bez použití vakuové pumpy.

- Otvor pro jiskření 15 mm.

- Ohnisková vzdálenost VIS optického systému minimálně 400 mm.

- Rozsah vlnových délek minimálně v rozsahu od 130 nm – 620 nm

- Vnitřní provedení stativu bez pohyblivých komponent.

- Automatická reprofilace s vnitřní teplotní stabilizací (imunnost proti změnám okolní teploty).

- Rekalibrační standarty (etalony) pro plnohodnotnou dvoubodovou rekalibraci pro všechny báze s následujícími minimálními počty:

  - Fe báze minimálně 4 standardy – uchazeč explicitně uvede počet dodávaných standardů v nabídce

  - Al báze minimálně 3 standardy – uchazeč explicitně uvede počet dodávaných standardů v nabídce

  - Ti báze minimálně 4 standardy – uchazeč explicitně uvede počet dodávaných standardů v nabídce

  - Mg báze minimálně 3 standardy – uchazeč explicitně uvede počet dodávaných standardů v nabídce

- Vyhodnocovací SW pro provádění analýz, základní statistiku, statistické výběry, vyhledávání a tisk včetně podpory generování PDF.

Pro přenos dat a vyhodnocovací SW dodá dodavatel: Laserová tiskárna a pevné PC s 64bitový operační systém, aktuální verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity. OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze OS. Stávající počítačový systém univerzity je založen na operačním systému MS Windows, min 16GB RAM a SSD diskem.

- Redukční ventil pro připojení argonové láhve.

- Doprava, instalace, kalibrace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v ceně.

Záruka a servis

Dodavatel poskytne záruku po dobu minimálně 24 měsíců.

Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

Servisní zastoupení v ČR.