Dodávka systému pro mikro 3D PIV měření– technická specifikace

Tato technická specifikace určuje požadavky na dodávku systému pro mikro 3D PIV měření. Dodávka musí obsahovat stereo mikroskop včetně kompletního příslušenství umožňujícího připojení dvojice PIV kamer a Nd:YAG Laseru. Dále musí být součástí dodávky samostatná digitální kamera se stabilizátorem a osvětlovací technika pro nasvícení celého experimentu a další příslušenství dle technické specifikace. Součástí dodávky musí být i školení s ukázkou plné funkčnosti všech požadovaných paramentrů.

Maximální cena dodávky bez DPH 2 656 000 Kč

Konkrétní požadované technické parametry uvádí následující tabulka:

Technická specifikace

| - Stereo mikroskop | • Stereomikroskop s motorizovaným posuvem ve všech třech osách a s možností přepínání mezi očním pozorováním a snímáním na digitální kamery včetně motorizovaného ostření. Posuvy musí být plně ovladatelné s pomocí software DaVis, velikost posuvu v ose x a y, min 150 mm a 100 mm. Stereomikroskop musí být uzpůsoben pro mikro PIV měření s následující sadou objektivů: • Objektiv apochromatický 0.5X pracovní vzdálenost 134 mm • Objektiv achromatický 0.63X pracovní vzdálenost 107 mm • Objektiv Plan S 1.0X pracovní vzdálenost 81 mm • Objektiv Plan apochromat 1.0X pracovní vzdálenost 60 mm • Objektiv Plan apochromat 1.5X pracovní vzdálenost 30 mm • Objektiv Plan apochromat 2.3X pracovní vzdálenost 10 mm |
| --- | --- |
| - Příslušenství | • Fluorescenční částice pro mikro PIV měření, průměr 2 µm, min. 10 ml. • Mikro kalibrační desku o rozměru 50 mmx12 mm umožňující automatickou detekci a kalibraci s pomocí software DaVis • Mikro kalibrační desku o rozměru 50 mmx38 mm umožňující automatickou detekci a kalibraci s pomocí software DaVis • Držák kalibrační desky • Posuvný rám pro mikroskop umožňující připojení dvojice kamer Imager sCmos CLHS. • Dvojice filtrů pro mikro PIV integrovatelných do stereomikroskopu • Sadu optických kabelů a příslušenství umožňující propojení pulsního Nd:YAG Laseru Bermoulli PIV200-15. Vzdálenost mezi Laserem a mikroskopem musí být min. 1.5 m. • Základní sadu pro mikro PIV experiment v podobě soustavy mikrokanálů |
| - Rozhraní: | • Konstrukční uspořádání stereomikroskopu musí umožňovat připojení dvojice kamer Imager sCmos CLHS • Konstrukční uspořádání stereomikroskopu musí umožňovat připojení Nd:YAG Laseru Bermoulli PIV200-15. |
| - Záznamová a osvětlovací technika a dodatečné vybavení pro tvorbu modelů: | • Digitální fotoaparát s následujícími parametry: • rozlišení min 60 MPx, E mount • rychlost sériového snímání 10 s/sec • Mechanická / elektronická uzávěrka • Rozlišení videa 4K (3840x2160), 30sn/s • Záznam na SDXC kartu o kapacitě min 128 GB s rychlostí zápisu 300MB/s • Kamera musí být dodána včetně stabilizačního systému pro nahrávání videa s nosností min 4 kg včetně zaostřovacího motoru a klece pro uchycení dodaného fotoaparátu. • Sada objektivů. 1 ks objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm s průměrem filtrů 77 mm a minimální ostřící vzdáleností 45 cm, 1 ks objektiv s ohniskovou vzdáleností 35 mm s průměrem filtrů 77 mm a minimální ostřící vzdáleností 31 cm, 1 ks objektiv s ohniskovou vzdáleností 24 mm - 70 mm, s průměrem filtrů 67 mm a minimální ostřící vzdáleností 40 cm. • Systém pro osvětlení experimentálního stanoviště včetně řídící jednotky. Teplota barev 5500K-+200K, spotřeba max 350 W, ovládání světla pomocí bluetooth 5. Prostorové osvětlení 5m/3500LUX. Sada 2ks osvětlení musí obsahovat i aparaturu pro difúzní osvětlení a interiérový stativ pro každé světlo. • 3D tiskárna využívající technologie stereolitografie pro výrobu funkčních prvků experimentů. Rozlišení min 25µm v ose XY, a max velikost součásti 300 mm x 20mm x 300mm |
| - Maximální rozměry mikroskopu s připojenými kamerami (š x h x v) | 750 x 750 x 950 mm. |
| - Požadavky na instalaci a zprovoznění | Součástí instalace systému bude min. jednodenní školení a zprovoznění včech dodaných komponent s ukázkou požadované kompatiibility dodávaného systému s hardwarem a softwarem a předvedením mikro PIV měření na dodaném testovacím mikro PIV experimentu. |
| - Požadavky na připojení | Max 16 A jistič 240V, 50 Hz |