Technické specifikace

Přístroj pro analýzu tepelné vodivosti materiálu

- Měření tepelné vodivosti prostřednictvím tepelné difuzivity metodou laser flash (LFA).

- Teplotní interval měření 20 – 500 °C.

- měření tepelné difuzivity v rozmezí minimálně 0.01 mm2/s až 1000 mm2/s

- Reprodukovatelnost dat při měření difuzivity na identických vzorcích s odchylkou maximálně 3 %.

- Zdroj pulzu: Nd: YAG laser s minimální energií pulzu 25 J.

- Možnost nastavení intenzity pulzu v rozmezí od 0,05J do maximální hodnoty intenzity pulzu.

- Možnost nastavení doby pulzu v rozmezí minimálně 0,02 až 5ms.

- Vzorkovací frekvence měření signálu IR detektorem minimálně 2 MHz.

- Teplotní interval pece minimálně od 20 do 500 °C s možností následného rozšíření zařízení o měření při nízkých teplotách (od - 100°C) a při vysokých teplotách (do 1600 °C).

- Uspořádaní přístroje: detektor nad pecí se vzorkem, pulsním laser na spodní straně přístroje pod vzorkem.

- Minimální rozsah rychlosti ohřevu vzorku  0,01 až 50 °C/min.

- Maximální odchylka od nastavené teploty (teplotní stabilita) 1°C.

- Těsnost systému (maximální pokles tlaku) 10-4 mbar v rozsahu 25-500 °C.

- Minimální velikost měřeného vzorku 3 mm (délka hrany u čtvercového či průměr u kruhového vzorku).

- Možnost měřit i vzorky větších rozměrů - minimálně 30 mm (délka hrany u čtvercového či průměr u kruhového vzorku).

- Minimální rozměrový rozsah analyzovatelných vzorků 3 – 30 mm (v případě kruhových vzorků definován průměr, v případě čtvercových vzorků definován délkou hrany).

- Přístroj vybaven karuselem pro možnost automatizovaného měření více vzorků.

- Součástí dodávky držáky vzorků: karusel pro 3 vzorky, 1 kus držáku pro čtvercové vzorky se stranou minimálně 20 mm. Držáky vyrobeny z karbidu křemíku (SiC).

- Součástí dodávky minimálně jeden kalibrační standart grafitu.

- Přístroj vybaven systémem fixní čočky pro sběr signálu, s automatickou volbou typu přístrojem podle velikostí měřeného vzorku.

- Možnost měření tvaru peaku pro každý puls.

- Řídící a vyhodnocovací software musí být kompatibilní s Windows 10.

- Komunikace přístroje s PC přes rozhraní USB či Ethernet.

- Ovládací software přístroje musí umožňovat plně automatizované měření více vzorků v karuselu a individuální nastavení experimentu.

- Vyhodnocovací software musí umožňovat jednoduchý export dat (ve formátu ascii).

- Vyhodnocovací software vybaven moduly pro:

- Přesnou korekci konečného pulzu.

- Kombinovaný model pro simultánní korekci tepelných ztrát a konečné šířky pulzu.

- Integrovaná korekce ztrát tepla.

- Stanovení Cp (specifické teplo) podle srovnávací metody.