## List1
Příloha č. 3 technická specifikace
Požadované technické a funkční parametry | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
AFM systém
AFM systém skenující v ose xyz pomocí hrotu | ano
ničím neomezený přímý optický přístup shora pro použití standardního optického kondenzoru | ano
možnost kontroly teploty experimentu | 20°C to 50°C
při dodržení doporučených postupů a při vhodném prostředí pro měření je AFM na fluorescenčním mikroskopu schopno dosáhnout atomárního rozlišení na slídě | ano
otevřená architektura softwaru a hardwaru AFM systému | ano
možnost používat pro měření skenovací hroty od různých výrobců | ano
držák hrotů musí být vyměnitelný a sterilizovatelný (ultrazvuk, autokláv) | ano
AFM systémí umožňuje optický přístup ke vzorku jak zespoda tak zhora | ano
možnost měření netransparentních vzorků pomocí speciální optiky, která přístupem zhora umožní měření takových vzorků | ano
Možnost měřit vzorky o průměru až | 130 mm
Možnost měřit vzorky o výšce až | 15 mm
Možnost rozšířit systém tak, aby bylo možné měřit vzorky o výšce až | 120 mm
AFM systém obsahuje tyto měřící módy: | ano
- kontaktní mód,
- poklepový (tapping) mód,
- mikroskopie laterálních sil,
- zobrazování fází,
- mikroskopie magnetických sil,
- vodivostní AFM s citlivostí k fA
- Kelvin Probe Mikroskopie
Systém musí disponovat citlivým měřícím módem pro měření fragilních vzorků, který pracuje na principu off-resonance | ano
Systém musí umožňovat měření v kapalinách se sub-nm rozlišením pomocí nízkých oscilací (<1nm) s dynamickou silou menší než: | 50 pN
výše zmíněné měření v kapaliných se sub-nm rozlišením musí být kompatibilní s dodávaným ohřevem vzorků do teploty alespoň: | 50 °C
Systém musí disponovat módy pro kvantifikaci mechanických vlastností materiálů in-situ při samotném skenování (alespoň tuhost a adheze) | alespoň 2
Systém umožňuje současné měření a zisk dat pomocí vodivostního AFM a kvantifikace mechanických vlastností | ano
Systém umožňuje měření visko-elastických vlastností materiálů (gely, buňky, tkáně,…) v rozsahu alespoň: | 0.5 - 400 Hz
možnost měření pomocí AFM módu, který automaticky upravuje skenovací parametry (gain, rychlost, setpoint či z-rozsah) pro měření topografie a kvantifikaci mechanických vlastností a který je možné použít jak při měření v kapalinách tak při měření na vzduchu | ano
možnost měření v drsných prostředích (rozpouštědla, kyseliny, chloroform) | ano
AFM systém je rozšiřitelný o skenovací elektrochemický modul | ano
AFM systém je rozšiřitelný o STM modul | ano
aktivní izolační podklad s rozsahem tlumení vibrací alespoň | 0.7 – 100 Hz
rozměry aktivní izolační podložky alespoň | 500x600x80 mm3
kompletní akustická izolace systému | ano
set základních skenovacích hrotů | alespoň 60 ks
sada kalibračního příslušenství pro měřící mody | alespoň 60 ks
AFM skener
systém musí umožňovat skenování na vzduchu, v kapalinách a plynech | ano
skener v parotěsném a vodotěsném provedení (skener s nezatěsněnými otvory nebude akceptován) | ano
skenování hrotem (v XYZ) pro možnost trvalé optické kontroly vzorku během AFM skenování | ano
skener s detektory pozice na bázi měření kapacitance | ano
skenovací rozsah XY | 100x100 μm
Z skener mechanicky oddělený od XY skeneru s rozsahem alespoň | 15 μm
Šum senzoru v XY lepší než | 0.09 nm RMS
Šum senzoru v Z lepší než | 0.04 nm RMS
skenování v režimu closed-loop ve všech osách s možností přepnutí do režimu open-loop | ano
skener s motorizovaným přiblížením a s automatickou kompenzací náklonu skenovací hlavy | ano
softwarem řízená kompenzace náklonu se provádí pomocí alespoň | 2 motorů
ohyb nosiče měřícího hrotu AFM monitorován opticky systémem s nízkou koherencí, λ > 780 nm | ano
optické filtry omezující průnik světla laseru monitorujícího ohyb sondy do optické části invertovaného mikroskopu, umožňující simultánní ovládání AFM a optického mikroskopu | ano
úroveň šumu detekčního systému raménka (šířka pásma 0.1 Hz až 1 kHz) lepší než | 2 pm RMS
frekvence snímání ohybu kantilevru | 6 MHz
možnost rozšíření systému o monitoring ohybu hrotu pomocí zdroje s λ> 950 nm | ano
Systém musí být plně kompatibilní pro budoucí rozšíření o modul pro manipulaci bioobjektů a nanočástic využívající duté kantilevery s mikrofluidními kanálky umožňující přesné sání, nebo přesnou injektáž kapaliny z/do buňky pomocí změny tlaku | ano
AFM skener musí být schopen rozšíření o možnost měření až do | -100 °C
AFM kontrolér
analogové a digitální kanály pro rychlý sběr dat a kontrolu AFM | ano
možnost ovládání specializovaných AFM hlav a skenerů | ano
počet rychlých 14 bitových D/A převodníků pro skenovací signály | 1
rychlost záznamu 14 bit D/A převodníku | 120 MHz
počet rychlých A/D převodníků s rozlišenín 16 bit | 2
rychlost záznamu 16 bit A/D převodníků | 50 MHz
počet dalších 18 bit A/D převodníkových kanálů | 4
vysokorychlostní digitální lock-in zesilovač | 1
možnost komunikace s externími systémy zahrnující kanály | alespoň 5 digitálních inputů a 8 digitálních outputů
držák vzorků - sample stage
motorizovaná stage kompatibilní s dodávaným fluorescenčním mikroskopem | ano
rozsah pohybu alespoň | 20 x 20 mm
rozlišení pohybu stolku alespoň | 1 µm
speciální držák vzorku s kontrolou teploty pro vzorky na Petriho misce, stabilita alespoň 0,1 K, možnost vstupu a výstupu pracovních roztoků, kompatibilita pro transmisní osvit standardním kondenzorem | ano
Sample stage musí umožnit automatizované mapování velkých ploch | ano
možnost rozšíření o skenování vzorkem (se současným zachováním možnosti korelace s fluorescenčním mikroskopem) v rozsahu alespoň | 150x150x150 µm
sample stage musí být rozšiřitelná o modul umožňující měření při teplotě až 300 °C | ano
Řídící pracovní stanice
4 jádrový procesor | ano
operační paměť RAM o velikosti | min. 32 GB
grafická karta s pamětí velikosti | min. 2 GB
disk SSD pro operační systém, kapacita | min. 512 GB
datový pevný disk, o kapacitě | min. 2TB
LCD monitor o úhlopříčce nejméně 27“ | alespoň 1
AFM software
celkový počet kanálů pro monitorování signálů | alespoň 18
počet kanálů s online monitorováním a s FFT zpracováním signálů | alespoň 4
analýza obrazů AFM a z optického mikroskopu včetně základních, pokročilých a uživatelsky definovaných digitálních filtrů a analytických postupů | ano
Systém umožňuje přesně prokládat získaný obraz z AFM a z fluorescenčního mikroskopu - proto musí být možné přímé čtení dat fluorescenční kamery do softwaru AFM | ano
Software umožňuje přípravu vlastních experimentálních setupů včetně řízení externího vybavení | ano
Interakce hrot-vzorek musí být zobrazována v softwaru in-situ | ano
kalibrace AFM kantilevrů s na bázi termálního šumu až | 3 MHz
software pro pokročilé programování protokolů silové spektroskopie s neomezeným počtem definovaných segmentů silové křivky a s možností definice mnohočetných zpětných vazeb, včetně automatizovaného řízení záznamů silových křivek a jejich automatizované analýzy | ano
software pro nezávislé řízení kamery optického mikroskopu, snímání obrazu s možností kalibrační úsečky a měření vzdáleností | ano
software pro kontrolu externích zařízení, synchronizace záznamu analogových a digitálních spouštěcích signálů, načítání analogových a digitálních signálů | ano
Operační software systému a kontroléru s otevřeným jádrem | ano
Neomezené množství licencí pro zpracování naměřených dat | ano
Fluorescenční mikroskop
Invertovaný mikroskop s kovovým tělem a nízko položeným těžištěm přizpůsobený pro AFM sestavu | ano
Plně motorizovaný stativ | ano
Trinokulární ergonomický tubus s možností naklápění s volným průhledem na vzorek, s dělením světla 0% / 100% mezi kamerou a okuláry nebo binokulární tubus s bočním portem na těle mikroskopu s dělením světla 0% / 100% mezi kamerou a okuláry | ano
Okuláry se zvětšením 10 x a zorným polem min. 25 mm, oba s nastavitelnými dioptriemi a odnímatelnými a dezinfikovatelnými plastovými očnicemi | ano
Motorizovaný boční kamerový port na těle mikroskopu s výstupem 100/0 % na kameru s průměrem min. 19 mm | ano
Ovládání mikroskopu pomocí výklopného, barevného dotykového LCD displeje, který lze vypnout při citlivém snímání | ano
Elektronika řídící motorizované funkce mikroskopu umístěná v externí jednotce oddělené od stativu pro eliminaci přenosu tepla a vibrací | ano
softwarový autofokus | ano
motorizovaný pohyb v ose Z | ano
Nejmenší krok v ose Z, alespoň | 4 nm
nastavitelné stupně ostření | min. 5
rychlost posunu, minimálně | 5 mm/s
Automatické oddálení objektivu od vzorku před změnou objektivu | ano
Možnost nastavení parfokality pro různé třídy a typy objektivů | ano
Možnost ovládání ostření pomocí koaxiálního hrubého/jemného ostření na obou stranách stativu | ano
Kondensor s pracovní vzdáleností min. 6 cm, přizpůsobený pro AFM | ano
Procházející světlo LED. Min. životnost 25.000 hodin, s automatickou uzávěrkou | ano
Motorizovaná polní clona s možností zvolení kruhového průsvitu při práci s okuláry a obdélníkového průsvitu při práci s kamerou a XY skenování vzorku | ano
Motorizovaný regulátor intenzity fluorescenčního záření. | ano
Motorizovaná uzávěrka fluorescenčního záření | ano
Ovládání intenzity fluorescence přes ovladač osvětlení transmisního světla a SW | ano
Motorizovaný karusel fluorescenčních filtrů, min. | 6 pozic
Absolutní shoda všech fluorescenčních kanálů i při výměně fl. kostek (tolerance <1 pixel) | ano
Rychlý výměník excitačních filtrů pro DAPI, FITC, DS RED a CY5 a volně průchozí pozici s max. dobou změny mezi jakoukoliv pozicí 30 ms | ano
Filtrační kostka s emisními filtry pro DAPI, FITC, DS RED a CY5 pro spolupráci s výměníkem filtrů | ano
Externí zdroj fluorescence LED s min. 5 led zdroji po pokrytí všech fluoroforů | ano
Motorizovaný objektivový revolver s místem pro alespoň | 6 objektivů
semiapochromatický objektiv 4x s min. NA 0,13 | ano
semiapochromatický objektiv 10x s min. NA 0,32 | ano
možnost rozšířit systém o indentační modul pro měření zatěžovacích a odtěžovacích charakteristik biologických materiálů kompatibilní s nabízeným fluorescenčním mikroskopem | ano
indentační modul musí podporovat indentaci minimálně pomocí hrotů berkovich, flat end a kónické | ano
Monochromatická digitální HD kamera
rozlišení min | 2048x2048 (4.2 MPIX)
velikost pixelu min. | 6,5x6,5 µm
CMOS sensor s uhlopříčkou min. | 18 mm
Rozsah Expozičního času, min. | 1 ms- 5s
Typ uzávěrky | rolling shutter
Rychlost, min. | 100 fps s CL
Kapacita pixelu, min. | 45000 e-
Čtecí šum, max | 2,3 e-
Kvantová účinnost | min. 80%
Dynamický rozsah, min. | 21400:1
Spektrální rozsah, min | 370-1100 nm
Nelinearita signálu | max. 0,6%
Propojení přes USB 3.1 | ano
Plná kompatibilita s ovládacím SW | ano
C-mount adaptér. | ano
Software fluorescenčního mikroskopu s následujícími vlastnostmi
Modulární struktura | ano
Možnost přidání dalších aplikačních modulů, plně integrovaných do jádrové aplikace | ano
Vytváření fotografií, řazení do alb, Vkládání popisů a měřítek | ano
Kompletní nastavení parametrů snímání, Ovládání motorizovaných částí mikroskopu | ano
Náhled pro srovnání a překryv jednotlivých kanálů, Export dat do běžně užívaných formátů | ano
Nastavení tlačítek mikroskopu, Nastavení kamery, Vytváření přehledných galerií | ano
Základní úpravu obrázků, Vkládání anotací do obrázků, Automatické ukládání všech mezikroků v procesu snímání na disk počítače | ano
Ukládání obrázků do souhrnných souborů obsahujících všechny parametry snímání | ano
Možnost nastavení předefinovaných profilů snímání | ano
Nastavení kontrastu, jasu a gama pro každý snímek i při multikanálovém snímání | ano
Vypočítávání skládání, ořezávání obrazu | ano
Měření intenzity, délek a ploch. | ano
Možnost o rozšíření systému o další moduly pro úpravy obrazů do budoucna. | ano
*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.