MULTIKANÁLOVÝ POTENCIOSTAT – technická specifikace – příloha č. 3

Tato technická specifikace určuje požadavky na dodávku zařízení pro laboratoř obnovitelných zdrojů energie, obsahující zařízení (A) pro potenciostatické/biopotenciostatické/glavanostatické měření s možností měření v režimu plavoucího uzemnění a zařízení (B) pro potenciostatické/galvanické/Ph/teplotní měření.

Shoda s požadovanými parametry musí být prokázána prostřednictvím technických listů, protokolů z měření, fotografií nebo podobných dokumentů, aby bylo zajištěno, že jsou nabízeny pouze testované a funkční produkty a nikoli přístroje, které jsou stále ve vývoji nebo ve fázi prototypu.

Konkrétní požadované technické parametry uvádí následující tabulka:

Technická specifikace

Bioreaktor kapalných fází

| - Zařízení A |  |
| --- | --- |
| - Počet měřicích kanálů | 4 |
| - Možnost dodatečného rozšíření počtu kanálů | 16 |
| - Potenciálový rozsah | +/- 4V |
| - Proudový rozsah | +/- 40mA |
| - Rozsah frekvencí pro impedanční spektroskopii | 1 mHZ až 1 MHz |
| - Rozlišení měřeného potenciálu | 1 mV |
| - Možnosti elektrodového připojení – dvou, tří aq čtyř elektrodového zapojení | Ano |
| 1.8 Potenciostatické měření | Ano |
| 1.9 Biotenciostatické měření | Ano |
| 1.10 Galvanostatické měření | Ano |
| 1.11 Elektrochemická impedanční spektroskopie | Ano |
| 1.12 Multipotenciostatické měření (několik pracovních elektrod sdílí stejnou referenční a pomocnou elektrodu) | Ano |
| 1.13 Dva kanály jsou umožňují měření v režimu plovoucího uzemnění (floating ground). | Ano |
| 1.14 Připojení více uživatelů k přístroji | Ano |
| 1.15 Možnost bezdrátového připojení počítače k přístroji | Ano |
| 1.16 Kompatibilita měřicího softwaru Windows 11 64-bit a a Mac OS | Ano |
| 1.17 Instalace a zaškolení | Ano |
| 1.18 Řídící počítač | Min. intel core i5, 16GB RAM, SSD disk 512GB |
| - Zařízení B |  |
| - Počet nezávislých měřicích potenciostatické/galvanostatické kanálů | 3 |
| - Každý měřicí kanál disponuje těmito parametry: | - Potenciálový rozsah +/-10V (možnost rozšíření na +/-20V) - Compliance napětí +/- 20V, maximální proud 400 mA - Rozlišení měřeného potenciálu 3 µV. - Rozlišení měřeného proudu 0.0003% z proudového rozsahu (30 fA) |
| - Počet nezávislých měřicích kanálů pro měřením pH a teploty. (Teplotní měření pro typ PT1000 nebo NTC kanálů) | 2 |
| - Měřicí kanály jsou v jednom v přístroji (jedné šasi) | Ano |
| - Šasi umožňuje dodatečné rozšíření o další potenciostatické/galvanostatické kanály | Ano |
| - Každý měřicí kanál disponuje analogovým integrátorem pro měření prošlého náboje | Ano |
| - Možnost provádění experimentů ve dvou-, tří- a čtyřelektrodovém uspořádání | Ano |
| - Přístroj lze rozšířit o polarografická měření plně ovladatelná v softwaru | Ano |
| - Jednotlivé měřicí kanály musí umět pracovat nezávisle | Ano |
| - Příslušenství | Přístroj disponuje až 3 USB vstupy pro připojení až 3 počítačů najednou |
| - Řídící počítač | PC v optimální konfiguraci pro software ovládající výše specifikované zařízení s profesionálním operačním systémem, aktuální CZ verzí nabízenou výrobcem. OS musí být kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity. OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. - Min 16GB RAM - SSD disk min. 512GB |