Příloha č. 3 -   Technická specifikace pro : Zařízení pro testování materiálů ve vodíkové atmosféře

Technická specifikace pro zařízení pro měření a analýzu plynů (vodíku, kyslíku a dusíku) před a po pro testování materiálů ve vodíkové atmosféře, kde předmět plnění musí obsahovat níže uvedené součásti a splňovat následující technické parametry – variantní řešení není přípustné.

Popis zařízení:

• Analyzátor obsahu vodíku, dusíku a kyslíku v kovech a jejích slitinách (také i v nekovových materiálech a hydridech kovů), povlacích metodou fúze vzorku v inertním plynu.

• Požadovaný minimální standardní měřící rozsah analyzátoru:

- H: od 0,01 ppm do min.1000 ppm při 0,5 g vzorku (pomoci SW možnost měnit zesílení TCD a dynamicky posunout horní rozsah měření),

- N: od 0,1 ppm do min. 1 % při 0,5 g vzorku,

- O: od 0,1 ppm do min. 10% Vol CO při 0,5 g vzorku.

- NDIR detektor pro stanovení kyslíku + TCD detektor pro přímé stanovení vodíku a dusíku. TCD detektor musí mít autonomní plně automatickou vnitřní teplotní stabilizaci, která zajišťuje stejnou teplotu referenčního i analytického plynu, NDIR detektor musí mít možnost přímé detekce CO a CO2 v jednom detektoru a následně výpočet kyslíku na základě přímého měření CO + CO2. TCD detektor musí mít nastavitelné zesílení.

- Integrovaná programovatelná fúzní pec s minimální teplotou fúze 2 900 °C (nebo i vyšší).

- Vysokokapacitní odlučovač prachu (Dust Trap) a in-line systém filtrování pevných částic.

- Automatické čištění měřícího prostoru analyzátoru.

- Analytický systém musí pracovat při okolním tlaku t.z. systém není přetlakový.

- Analyzátor musí být vybaven rozhraním pro připojení jednotky pro regeneraci filtračních trubic a tato jednotka je zároveň součástí dodávky (umožňuje regeneraci 2 trubic během jednoho regeneračního cyklu).

- Modulárnost systému, který umožní budoucí rozšíření o MS detektor a doplnění o externí infračervení pece (s plynovou kalibrační jednotkou) pro měření difúzního vodíku

- Kontrola a přímé odečítání teploty ve fúzní peci v reálném čase pomocí v přístroji integrovaného pyrometru propojeného do měřícího SW a s možností přímého řízení fúze pomocí takto měřené teploty.

- Požadujeme plnou funkčnost přístroje bez potřeby přídavné chladící jednotky = chlazení pouze za pomocí vody z vodovodního řádu (max. 4l /min) s automatickým softwarově řízeným uzavřením přívodu vody v době nečinnosti bez potřeby jakékoliv mechanické interakce uživatele.

- Vysokokapacitní reagenční trubice.

- Standartní hmotnost vzorku 0,5 – 1,0 gramu.

- Napájení: 230 nebo 400 V.

Požadavky na SW zařízení:

• Požadujeme ovládací SW pracující na externím standardním PC s OS MS Windows 11 s možností snadných výtisků protokolů.

• Integrovaný pyrometr propojený do měřícího SW.

• SW flexibilní nastavení citlivosti TCD detektoru.

• SW musí umět graficky vykreslit kalibrační křivku.

• Automatická kompenzace a kalibrace nuly pro všechny detektory.

• Simultánní přímé stanovení CO+CO2 při stanovení kyslíku.

• Součástí dodávky SW a HW vybavení pro rutinní analýzy O2 v Cu a slitinách Cu.

• Podpora jednobodové i vícebodové kalibrace.

Nutné příslušenství:

• Součástí dodávky musí být základní spotřební materiál pro prvních 500 analýz (musí být zahrnuto v nabídkové ceně).